TCVN				          TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN     : 2018

Xuất bản lần 1

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG -

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ CỦA

137Cs TRÊN MÁY PHỔ GAMMA PHÂN GIẢI CAO

Investigation, Assessment of Environmental geology -

Determination of the activity concentration of  137Cs by high resolution gamma-ray spectrometry

HÀ NỘI – 2018

| Mục lục | Trang |
| --- | --- |
| Lời nói đầu | 4 |
| TCVN : 2018 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ của 137Cs trên máy phổ gamma phân giải cao | 5 |
| 1. Phạm vi áp dụng | 5 |
| 2. Tài liệu viện dẫn | 5 |
| 3. Các thuật ngữ và định nghĩa | 7 |
| 4. Cơ sở xác định hoạt độ phóng xạ của 137Cs bằng phương pháp phân tích phổ gamma | 10 |
| 5. Nguyên tắc xác định hoạt độ phóng xạ của 137Cs trên máy phổ gamma phân giải cao | 10 |
| 6. Thiết bị, dụng cụ đo phổ gamma | 10 |
| 7. Yêu cầu về mẫu để đo phổ gamma | 11 |
| 8. Nguồn chuẩn | 11 |
| 9. Cách tiến hành | 12 |
| 9. Hiệu chỉnh kết quả | 14 |
| Phụ lục A. Xác định giới hạn phân tích. | 15 |
| Phụ lục B. Đánh giá chất lượng phân tích. | 16 |
| Thư mục tài liệu tham khảo | 18 |

Lời nói đầu

TCVN : 2018 do Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biên soạn; Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị; Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định; Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA                       	                                     TCVN     :2018

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường -

Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ của

137Cs trên máy phổ gamma phân giải cao

Investigation, Assessment of Environmental geology -

Determination of the activity concentration of  137Cs

by high resolution gamma-ray spectrometry

"QUAN TRỌNG: Tiêu chuẩn này sử dụng cho người có nghiệp vụ trong việc phân tích mẫu trên máy phổ gamma phân giải cao".

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ của 137Cs trên máy phổ gamma phân giải cao.

Phương pháp thực hiện khi sử dụng detector germany siêu tinh khiết có độ phân giải cao (HpGe) dạng hình trụ thể tích từ 83 cm3 trở lên.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi bổ sung nếu có:

- TCVN 10758-3:2016 (ISO 18589-3:2015) Đo hoạt độ phóng xạ trong môi trường đất - Phần 3: Phương pháp thử các nhân phóng xạ phát Gamma bằng đo phổ Gamma.

- TCVN 7175:2011 (ISO 10703:2007)  Chất lượng nước -  xác định  nồng độ hoạt độ của các Nuclit phóng xạ - Phương pháp phổ gamma độ phân giải cao.

- TCVN 7870-10:2010 (ISO 80000-10:2009) Đại lượng và đơn vị - Phần 10: Vật lý nguyên tử và hạt nhân

3. Thuật ngữ và định nghĩa

3.1 Thuật ngữ

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ, ký hiệu và các chữ viết tắt được nêu trong TCVN 7870-10:2010 (ISO 80000-10:2009) và áp dụng các thuật ngữ định nghĩa sau:

3.1.1

Bức xạ gamma (Gamma radiation)

Bức xạ ion hoá trực tiếp có thành phần là các phôton- gamma phát ra với các mức năng lượng khác nhau từ một hạt nhân phóng xạ.

3.1.2

Năng lượng bức xạ gamma (Gamma radiation Energy)

Năng lượng phát ra dưới dạng các phôton-gamma từ quá trình phân rã phóng xạ của một hạt nhân xác định. Đơn vị đo năng lượng bức xạ gamma là Kilô electron Vol, ký hiệu là KeV.

3.1.3

Hoạt độ phóng xạ (Radioactivity)

Hoạt độ phóng xạ (A) là số đo độ phóng xạ, xác định số lượng các hạt nhân phóng xạ ở trạng thái năng lượng xác định tại một thời điểm xác định.  Hoạt độ phóng xạ được xác định theo công thức:

Trong đó:

- A là hoạt độ phóng xạ. Trong hệ đơn vị đo lường  SI, đơn vị hoạt độ phóng xạ là Becquerel, ký hiệu là Bq;  1 Bq = s-1; đơn vị ngoài hệ SI  thường dùng là  Curie, ký hiệu là  Ci;   1 Ci = 3,7 . 1010  Bq.

- dN là số hạt nhân biến đổi trạng thái năng lượng trong khoảng thời gian dt;

3.1.4

Hoạt độ riêng (specific activity)

Hoạt độ phóng xạ của một chất xác định chia cho khối lượng của nó. Hoạt độ riêng trong hệ đơn vị SI được đo bằng Bq/g (Bq/kg, Bq/l, Bq/m3...).

3.1.5

Hằng số phân rã (decay constant) (()

Đối với một hạt nhân phóng xạ ở một trạng thái năng lượng cụ thể, là tỷ số của dP trên dt, trong đó dP là xác suất của hạt nhân phóng xạ đã qua chuyển hoá từ trạng thái năng lượng đó trong khoảng thời gian dt.

.

Trong đó N là số hạt nhân tồn tại ở thời điểm t.

3.1.6

Đo phổ  gamma (gamma-ray spectrometry)

Phương pháp đo tia gamma sinh ra phổ năng lượng phát xạ gamma, phát ra theo các mức năng lượng riêng của nó, trong một hình học đo xác định.

3.1.7

Hiệu suất đếm (Acount Rate)

Trong một dạng hình học đo nhất định, hiệu suất đếm là tỷ số giữa số các Photon gamma mà thiết bị đo ghi được (số xung) và số các Photon gamma phát ra từ nguồn với năng lượng tương ứng trong cùng một đơn vị thời gian.

- Hiệu suất đếm phụ thuộc vào năng lượng của các tia gamma; kí hiệu của hiệu suất đếm là εE ; Đơn vị tính hiệu suất ghi là %.

3.1.8

Phông bức xạ (Background radiation)

Bao gồm phông bức xạ tự nhiên và những bức xạ ion hoá khác từ môi trường xung quanh hệ đo  mà ta cần làm giảm ảnh hưởng của chúng lên đối tượng đo trong các phép đo phóng xạ.

Số liệu đo phông phóng xạ của thiết bị đo phụ thuộc vào môi trường xung quanh và độ ổn định của thiết bị đo đếm phóng xạ đó.

3.1.9

Hệ phổ kế gamma (Gamma spectrometry)

Gồm một detector bức xạ gamma phân giải cao HP.Ge kết hợp với máy phân tích biên độ đa kênh và hệ thống che chắn detector để đo các tia gamma của  hạt nhân phóng xạ.

3.1.10

Vùng quan tâm (ROI)

Là một nhóm các kênh liên tục được lựa chọn.

3.1.11

Hiệu ứng tổng (Gross effect)

Là tổng số xung trong một vùng quan tâm, sinh ra bởi hiệu ứng phông và bức xạ từ một chuyển dời gamma riêng từ hạt nhân cần quan tâm trong mẫu.

3.1.12

Hiệu ứng thực (Net effect)

Là tổng số xung trong vùng quan tâm. Nó bằng  hiệu số của Hiệu ứng tổng trừ đi Hiệu ứng phông.

3.1.13

Độ phân giải năng lượng (energy resolution)

Ở mức năng lượng xác định là sự khác biệt nhỏ nhất giữa năng lượng của hai tia gamma mà có thể phân biệt được bằng máy quang phổ tia gamma.  Trong tiêu chuẩn này, độ phân giải năng lượng được biểu thị bằng chiều rộng nửa peak chia cho năng lượng của peak  trên đường cong phân bố, kí hiệu là FWHM.

3.1.14

Pic năng lượng đầy (full energy peak)

Pic trên đường cong đáp ứng phổ tương ứng với sự hấp thụ hoàn toàn năng lượng của photon trong thể tích nhạy detector bằng hiệu ứng quang điện hoặc các tương tác photon liên tiếp của hiệu ứng tạo cặp (chỉ đối với năng lượng photon > 1.022 keV), tán xạ compton và hấp thụ quang điện.

3.1.15

Chồng chất (pile-up)

Sự xử lý bằng máy đo phổ bức xạ các xung tạo ra do sự hấp thụ đồng thời nhiều hạt hoặc photon có nguồn gốc từ các hạt nhân đang phân rã khác nhau trong detector.

3.2. Ký hiệu và đơn vị:

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các ký hiệu, chữ viết tắt và đơn vị đo trong TCVN 7175:2011và các kí hiệu, đơn vị đo sau:

| V(m) | Thể tích của mẫu để thử (tính bằng lít mẫu nước, kg với mẫu đất). |
| --- | --- |
| A | Hoạt độ của mỗi hạt nhân phóng xạ trong nguồn hiệu chuẩn, tại thời gian hiệu chuẩn, tính bằng becquerel. |
| cA, cA,c | Nồng độ hoạt độ1) của mỗi nuclit phóng xạ không hiệu chính và có hiệu chính, tính bằng becquerel trên lít |
| tg | Thời gian đếm phổ của mẫu, tính bằng giây |
| t0 | Thời gian đếm phổ của nền, tính bằng giây |
| ts | Thời gian đếm phổ hiệu chuẩn, tính bằng giây |
| nN,E,nN0,E, nNs,E | Số đếm trong diện tích của pic thực, tại năng lượng E, trong phổ mẫu, trong phổ nền và trong phổ hiệu chuẩn, tương ứng. |
| ng,E,ng0,E, ngs,E | Số đếm trong diện tích tổng cộng của pic, tại năng lượng E, trong phổ mẫu, trong phổ nền và trong phổ hiệu chuẩn tương ứng |
| nb,E,nb0,E, nbs,E | Số đếm trong nền của pic, tại năng lượng E, trong phổ mẫu, trong phổ nền và trong phổ hiệu chuẩn tương ứng. |
| εE | Hiệu suất của detector ở năng lượng E, tại hình học đo thực tế. |
| PE | Xác suất phát xạ của một tia gamma với năng lượng E, của mỗi nuclit phóng xạ, trên phân rã |
| ( | Hằng số phân rã của nuclit phóng xạ, tính bằng một trên giây |

4  Cơ sở xác định hoạt độ phóng xạ của 137Cs  bằng phương pháp phân tích phổ gamma

137Cs là đồng vị phóng xạ phát bức xạ gamma ở mức năng lượng 661,66 keV, chu kỳ bán hủy 30 năm, cường độ 84.62 gamma/phân rã. Hoạt độ của nhân phóng xạ 137Cs có trong các mẫu thử được xác định bằng cách sử dụng kỹ thuật đo phổ gamma với mức năng lượng nêu trên dựa trên việc phân tích năng lượng và các vùng phổ của đỉnh năng lượng do bức xạ gamma trong mẫu phát ra. Kỹ thuật này cho phép phát hiện và xác định hàm lượng hoạt độ của nhân phóng xạ[1], [2].

Bản chất và đặc điểm hình học của detector và mẫu cần có hiệu chuẩn năng lượng và hiệu chuẩn hiệu suất phù hợp [1] [2].  Các hiệu ứng tự phân rã  khi phân tích 137Cs không cần xem xét đến vì chu kỳ bán rã của nó khá dài.

Hạt nhân phóng xạ 137Cs phát các mức năng lượng bức xạ gamma đơn năng rất thích hợp để phân tích hàm lượng hoạt độ bằng phương pháp đo phổ bức xạ gamma.

5.  Nguyên tắc xác định hoạt độ phóng xạ của 137Cs trên máy phổ gamma phân giải cao

137Cs  là hạt nhân phóng xạ nhân tạo có chu kỳ bán rã gần 30 năm được tạo thành từ các vụ thử hạt nhân trên không hoặc trên mặt biển, tồn lưu trong tầng bình lưu của khí quyển,  rơi dần xuống tầng đối lưu và mặt đất rồi  thẩm thấu vào môi trường đất, nước...xung quanh chúng ta. Hạt nhân 137Cs phát tia gamma năng lượng độc lập 661,62 keV, rất thuận lợi để đo và xác định hàm lượng trong các mẫu thử vì đỉnh năng lượng 661,62 keV hầu như không bị nhiễu bởi đỉnh năng lượng  nào của các hạt nhân phóng xạ trong tự nhiên và nằm trong vùng năng lượng trung bình có hiệu suất đo và độ phân giải năng lượng cao.

Để xác định nồng độ hoạt độ phóng xạ của 137Cs, ta chỉ cần đo phổ năng lượng bức xạ gamma của mẫu thử và so sánh diện tích thực (Hiệu ứng thực) của đỉnh 661,62 keV trong phổ đo được với phổ mẫu chuẩn. Hoạt độ phóng xạ của 137Cs trong mẫu thử được xác định theo công thức 8.8 (Xem mục 8.5.1); trong đó ta chỉ cần hiệu chỉnh phông phóng xạ của 137Cs trong phổ đo được. Các hệ số hiệu chỉnh về tự hấp thụ, tự phân rã, hệ số trùng phùng là  không cần thiết đối với các mẫu thử vì 137Cs có chu kỳ bán hủy khá dài.

6  Thiết bị, dụng cụ đo phổ gamma

6.1  Detector bán dẫn siêu tinh khiết HP.Ge với các thông số cơ bản sau:

Detector có hiệu suất ghi bức xạ Gamma 30 % trở lên, độ phân giải năng lượng ở một nửa cực đại (FWHM) tối đa là 0,85 keV ở năng lượng 122 keV và 1,85 keV và ở năng lượng 1332 keV của đồng vị 60Co. Nên sử dụng detector chất lượng cao có tỷ số đỉnh/nền Compton từ 60 đến 80 đối với 137Cs.

6.2  Máy phân tích biên độ đa kênh với bộ cao áp cung cấp cho Detector điện áp (  4000 V.

Yêu cầu máy phân tích biên độ đa kênh MCA phải làm việc ổn định và có bộ ổn định phổ, ổn định cao áp ± 4000 V cho Detetor .

Bộ ổn định phổ  thực hiện chức năng ổn định điểm "0" và hệ số khuếch đại được chọn trước để duy trì  ổn định biên độ xung của tín hiệu vào và biểu diễn dạng phổ theo tiêu chuẩn phân bố Gaus.

6.3  Chương trình thu nhận phổ  là  phần mềm dùng để đo phổ năng lượng bức xạ gamma  cho phép đặt các chế độ đo ổn định.

### 6.4  Chương trình phần mềm phân tích phổ: Chương trình phần mềm phân tích phổ được dùng để phân tích tự động các phổ năng lượng bức xạ gamma cả định tính và định lượng các đồng vị phóng xạ có trong mẫu đo.

Chương trình phần mềm phân tích phổ cho phép hiệu chỉnh đầy đủ các kết quả đo như hiệu chỉnh kênh- năng lượng, hiệu suất đo, trừ nền phông, hiệu chỉnh tự phân rã...

### 6.5  Máy tính bàn (PC để bàn) 01 bộ: Các máy tính PC thông thường hoặc những phiên bản cao. Máy tính được cài đặt các phần mềm chuyên dụng để đo và phân tích phổ, tính toán hoạt độ các nhân phóng xạ trong mẫu.

6.6 Buồng chì che chắn để giảm phông phóng xạ tự nhiên tác động vào Detector với lớp chì sạch phóng xạ chiều dày từ 70-100mm, lớp lót bên trong bằng đồng thau dày 2 mm. Số đếm phông tổng cộng trong vùng năng lượng bức xạ gamma từ 200 KeV đến 3000 KeV không lớn hơn 0,9 số đếm/giây.

7.  Yêu cầu về mẫu để đo phổ gamma

Yêu cầu về mẫu và hộp đựng mẫu như sau:

- Điều kiện của phương pháp này là kích thước hình học đo phải giống kích thước hình học của mẫu chuẩn để xây dựng đường cong hiệu suất của phổ kế.

- Mẫu đo được đưa vào trong Hộp đo (Hộp chứa mẫu) có kích thước tiêu chuẩn phù hợp  với hộp đựng mẫu chuẩn và với detector của hệ đo. Thường sử dụng loại hộp hình trụ (Loại 2() hoặc hình giếng (Hộp Marinelli - loại 3().

- Lượng mẫu đưa vào hộp đo phù hợp với mẫu chuẩn hiện có.

- Hộp chứa mẫu cần có các đặc tính sau:

Được làm bằng vật liệu trong suốt để nhìn được bên trong và hấp thụ bức xạ gamma thấp;

Có thể tích phù hợp với hình dạng của detector để bảo đảm hiệu suất tối đa;

Không bị ngấm nước và không phản ứng với thành phần của mẫu;

Có nắp đậy kín khí để thuận lợi cho việc nhốt khí phóng xạ khi cần;

Không dễ vỡ.

Hộp đo thường bằng vật liệu nhựa Polymer hình trụ có đường kính bằng với đường kính vỏ ngoài của Detector. Bề dày thành hộp khoảng 2,0 mm, chiều cao khoảng 30-40 mm cho các mẫu dự đoán có hoạt độ phóng xạ cao (mẫu ở các vùng thân mỏ quặng khoáng sản) và các mẫu nước sau xử lý hóa học. Hộp đựng mẫu đo bằng vật liệu nhựa Polymer kiểu Marinelli (hình giếng) dung tích 500 ml -1000 ml  được sử dụng cho các mẫu dự đoán hoạt độ phóng xạ yếu.

Các mẫu đất, nước (sau khi xử lý hóa học) được làm khô bằng nhiệt độ môi trường hoặc  sấy khô ở nhiệt độ 500C – 800C, đạt đến độ ẩm tương đối từ 5 đến ≤ 10% (hoặc sấy khô đến trọng lượng không đổi).

Mẫu đất được nghiền nhỏ  đến kích thước hạt nhỏ hơn 1mm sau đó cho qua rây có đường kính lỗ 1mm để đưa vào hộp đo.

8. Yêu cầu về nguồn chuẩn

8.1  Nguồn chuẩn dùng để hiệu chuẩn năng lượng

Nguồn chuẩn dùng để hiệu chỉnh năng lượng định tính thường sử dụng 1-2 nguồn phát nhiều mức năng lượng gamma hoặc một  bộ gồm từ 7 đến 10 nguồn phóng xạ hình đĩa có các tia gamma đơn năng phân bố trong dải năng lượng từ vài chục keV đến 1600 KeV. Hoạt độ của nguồn chuẩn dùng để hiệu chỉnh năng lượng thường 10 µCi.

Chọn nguồn sao cho có được ít nhất 7- 9 đỉnh năng lượng đơn năng chia đều trên khoảng năng lượng của thiết bị; Các nguồn phóng xạ chứa các đồng vị sống dài (europi-155, americ-241, coban-60, cesi-137, Radi-226) được khuyến nghị sử dụng làm nguồn chuẩn năng lượng cho thiết bị này.

8.2  Nguồn chuẩn dùng để xác định hiệu suất đếm theo năng lượng

- Các nguồn chuẩn dùng để xác định hiệu suất đếm theo năng lượng cần có kích thước hình học và mật độ vật chất tương tự như mẫu đo.

- Hoạt độ phóng xạ trong chất chuẩn đã được xác định với sai số xác định hoạt độ các chất chuẩn không quá  ± 5 %.

- Dùng một hay nhiều nguồn chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia và có hoạt độ các chất chuẩn cũng như sai số của tổng hoạt độ đã biết. Cũng có thể dùng nguồn chứa nhiều nuclit phóng xạ. Năng lượng của tia gamma phát ra trong nguồn chuẩn phải được phân bố trên toàn khoảng năng lượng phân tích. Thường để xác định hiệu suất đếm cần tối thiểu từ 7 - 9 mức năng lượng phân bố đều từ thấp đến cao (Thí dụ 63,29 KeVcủa 234Pa đến 1764,5 KeV của 214Bi).

Bộ nguồn chuẩn xác định hiệu suất đếm theo năng lượng để phân tích các mẫu đất đá hoặc mẫu có mật độ khối tương đương, được nêu trong phụ lục A.

9. Cách tiến hành

9.1 Chuẩn bị mẫu để đo

Mẫu để đo được chuẩn bị như sau:

- Chọn hộp chứa phù hợp với  nguồn chuẩn hiệu suất đã có.

- Cho mẫu vào hộp chứa đến chiều cao bằng với chiều cao của mẫu chuẩn. Nên dùng dụng cụ cơ học để xếp mẫu vào hộp chứa (ví dụ, bảng rung hoặc dụng cụ nén mẫu) nhằm đạt đến chiều cao của mẫu phù hợp với chuẩn.

- Ghi lại khối lượng mẫu.

- Đậy kín hộp chứa, khi cần thiết phải bịt kín bằng parafin để tránh thoát khí phóng xạ.

- Làm sạch phía ngoài hộp chứa để loại bỏ nhiễm bẩn các chất phóng xạ tự nhiên cho  hệ đo phổ.

9.2  Đo mức phông nền phòng thử nghiệm

Nhân phóng xạ tự nhiên nói chung tồn tại phổ biến trong tự nhiên cũng như  trong vật liệu làm detector và lớp che chắn.

Mức phông nền của thiết bị đo phải được giữ ở mức thấp nhất có thể và đặc biệt là phải giữ ổn định nhất có thể bằng các biện pháp làm sạch phòng đo.

Trước khi đo mẫu thử phải đo mức phông nền của hệ đo phổ gamma tại phòng thử nghiệm bằng các mẫu trắng để thực hiện việc trừ phông khi tính kết quả hoạt độ của nhân phóng xạ trong mẫu thử.

Thời gian đo mức phông nền thường kéo dài bằng hoặc lớn hơn thời gian đo mẫu thử.

9.3  Đo mẫu thử

- Đo mẫu cần thực hiện trong các điều kiện đo tương tự như điều kiện cho việc hiệu chuẩn hiệu suất của hệ thống đo phổ gamma. Đặc biệt, các chế độ đặt của bộ điện tử (hệ số khuếch đại và cao thế), điều kiện hình học thiết bị đo, vị trí nguồn so với detector, mẫu và các chất nền chuẩn phải hoàn toàn giống nhau.

- Thời gian đo mẫu tùy thuộc yêu cầu về độ chính xác của phép phân tích và hoạt độ mạnh yếu  của nhân phóng xạ cần đo trong mẫu thử. Thường thời gian đo đủ lớn để xác định được diện tích đỉnh hấp thụ toàn phần tại năng lượng 186,2 KeV của  226Ra hoặc các đỉnh 351,92 KeV của 214Pb  và các đỉnh 609,32 KeV 1120,28 và 1764,51 KeV của 214Bi  có sai số tương đối  ≤10%. Việc thực hiện đánh giá độ chính xác khi xác định diện tích đỉnh hấp thụ toàn phần theo hướng dẫn sử dụng phần mềm đo phổ.

- Việc phân tích phổ được thường thực hiện tự động bằng phần mềm phân tích phổ của nhà sản xuất.

- Trước khi tiến hành phân tích phổ, cần đọc phổ của mẫu đo vào máy tính và đưa vào các thông số cần thiết cho việc phân tích như: Hiệu chuẩn kênh - năng lượng, hiệu chuẩn hiệu suất đo, hiệu chuẩn phông nền và khối lượng mẫu đo bằng phần mềm phân tích phổ.

9.4   Phân tích phổ

9.4.1  Công thức chung để tính hoạt độ phóng xạ

Nồng độ hoạt độ cA của nuclit phóng xạ có trong mẫu được tính từ số đếm thực tế nN ,E từ đỉnh gamma đặc trưng của mỗi đồng vị phóng xạ  theo công thức (9.1)

(8.3)

fE là hệ số hiệu chính xét cho tất cả các hiệu chính cần thiết theo Công thức:

fE = fd . fatt,E. fcl,E.                 (8.4)

Trong đó:

fd là hệ số hiệu chính đối với phân rã trong thời gian chờ đo;

fatt,E là hệ số hiệu chính sự tự hấp thụ;

fcl,E là hệ số hiệu chính sự mất mát do trùng phùng (thời gian chết);

Đối với đỉnh không bị nhiễu loạn với năng lượng E, số đếm nN,E trong khu vực đỉnh thực của phổ  ( được tính bằng Công thức (9.3):

nN,E = ng,E - nb,E                                                               (8.5)

Như vậy, công thức (9.1) có thể được viết thành :

9.4.2  Xác định hoạt độ phóng xạ của 137Cs

Nồng độ hoạt độ của 137Cs trong mẫu thử được phân tích xác định bằng tia gamma đặc trưng của  nó tại đỉnh năng lượng 661,62 keV sau khi đã trừ đi phần đóng góp của phông phòng đo tại năng lượng 661,62 KeV  theo công thức (8.6), với các giá trị hằng số đưa vào khi phân tích phổ như sau:

- V(m)  khối lượng mẫu theo lý lịch mẫu;

-  PE   =  0,8462;

-   fE  =  1 vì  trong phương pháp đo tương đối so sánh với chuẩn có cùng hình học đo và mật độ chất nền tương tự nhau, chu kỳ bán rã  của 137Cs là 30 năm không cần hiệu chỉnh thời gian chờ đo;

-   nb,E  được xác định từ phổ phông tại đỉnh năng lương 661,62 KeV;

-  Các giá trị ng,E, tg... được xác định từ phổ đo mẫu thử tại năng lượng 661,62 KeV;

- εE  được xác định từ phổ đo mẫu chuẩn và tính toán theo công thức (8.2) trong trường hợp đo đơn đồng vị và có mẫu chuẩn đơn của 137Cs  hoặc từ đường hiệu chuẩn hiệu suất tự động trong phân tích đồng thời nhiều đồng vị trong mẫu thử.

10  Hiệu chỉnh kết quả

10.1  Hiệu chỉnh cho phông nền

- Khi đo hoạt độ các nhân phóng xạ tự nhiên, vùng đỉnh năng lượng đặc trưng cho từng đồng vị phóng xạ cần sử dụng để xác định hoạt độ phóng xạ sẽ phải được hiệu chỉnh cho sự đóng góp từ phông nền của chính nhân phóng xạ này trong buồng che chắn detector, môi trường xung quanh ... gây ra có tính đến sự khác biệt về thời gian đo mẫu và thời gian đo phông nền.

- Đối với đỉnh không nhiễu tại mức năng lượng E, số đếm nN,E trong vùng đỉnh thực của phổ ( được tính sử dụng công thức (9.5):

nN,E = nN,Eđo - nN0,E          (9.1)

Trong đó nN,Eđo là số đếm thực của đỉnh năng lượng E đo được bao gồm cả phông nền tự nhiên.

- Việc hiệu chỉnh phông nền được thực hiện bằng phần mềm phân tích phổ khi xác định hoạt độ của từng nhân phóng xạ trong mẫu thử theo hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tích.

10.2  Hiệu chính phân rã, tự hấp thụ và trùng phùng

Hạt nhân  137Cs  có  chu kỳ bán rã  30 năm; thuộc các hạt nhân phóng xạ có chu kỳ bán rã dài, do đó khi xác định nồng độ hoạt độ không cần hiệu chính phân rã phóng xạ trong thời gian chờ đo.

Trong trường hợp hình học đo mẫu chuẩn và mẫu đo hoàn toàn giống nhau và thời gian chết của máy ≤ 10 % thì không cần hiệu chỉnh tự hấp thụ và thời gian chết của hệ phổ kế, tức là  fatt,E. fcl,E  trong công thức (8.4) bằng 1.

## Phụ lục A

## (Bắt buộc)

## Xác định giới hạn phân tích

Hoạt độ nhỏ nhất có thể xác định được (MCA) hay gọi là Giới hạn xác định là số đo hoạt độ nhỏ nhất có thể xác định được bằng phép phân tích phổ năng lượng của các đồng vị phóng xạ tùy thuộc vào cấp độ chính xác của phép phân tích thông qua thông số "Độ nhậy- Sensitivity" và số đếm nền của pic năng lượng toàn phần nb,E. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến Giới hạn xác định được hoạt độ phóng xạ tính bằng Becơren (Bq) như: Hiệu suất đếm của Detector, khối lượng mẫu đo, hình học mẫu đo, số đếm nền của pic năng lượng toàn phần nb,E (số đếm nền BKG), tỉ lệ Peak/compton của Detector và  thời gian đo... Đối với tất cả các peak giá trị MDA được tính trên cơ sở giá trị số đếm nền BKG (Số đếm nền của pic nb,E) của peak năng lượng toàn phần đo được.

Phương pháp xác định MDA trong chương trình phân tích phổ tự động thông qua tốc độ đếm Photopeak bao gồm tốc đô đếm nền BKG (phần tán xạ compton dưới pic toàn phần nb,E ) và một thông số về độ nhậy (Sensitivity)  được xác định bằng phương pháp  truyền thống của ORTEC  (Method 1- Traditional ORTEC) theo công thức sau:

Trong đó:

-  Sen = Độ nhậy (sensitivity); là một thông số được sử dụng trong chương trình phân tích để xác định các đỉnh năng lượng toàn phần dùng cho định lượng hoạt độ của nhân phóng xạ. Thường lấy Sen = 3

- BKG là số đếm nền của pic nb,E  tại đỉnh năng lượng E tương ứng.

- LiveTime là thời gian đo mẫu thử thực (đã trừ thời gian chết) của máy đo phổ.

Trong các chương trình phần mềm phân tích phổ được sử dụng để phân tích phổ, giới hạn xác định của các đồng vị thường được chương trình tính toán tự động và đưa ra kết quả tính toán giới hạn xác định của các hạt nhân có trong mẫu thử vào một bảng "Giới hạn xác định " của các đồng vị xuất hiện trong phổ phù hợp với điều kiện đo và phân tích phổ thực tế như Thời gian đo, độ nhậy của phép phân tích mà người sử dụng yêu cầu..

## Phụ lục B

## (Tham khảo)

## Đánh giá chất lượng phân tích

Để đánh giá chất lượng phân tích thông thường đánh giá thông qua sai số của phép phân tích hoạt độ. Sai số phân tích hoạt độ của các đồng vị phóng xạ trong mẫu bao gồm các sai số sau:

- Sai số cân đo xác định khối lượng mẫu;

- Sai số xác định đường chuẩn hiệu suất đo;

- Sai số thống kê của phép đo và tính toán phổ năng lượng.

Sai số thống kê của phép đo mẫu và phân tích hoạt độ phóng xạ là sai số ngẫu nhiên phụ thuộc vào độ ổn định của máy phân tích, thời gian đo phổ và hoạt độ trong mẫu mạnh hay yếu. Vì thể đối với các mẫu có hoạt độ thấp, người ta phải thực hiện các biện pháp làm giầu mẫu đo bằng cách tro hoá hoặc tách chiết để thu nhỏ thể tích mẫu và tăng khối lượng mẫu đo.

Ngoài ra có thể tăng thời gian đo làm cho sai số thống kê giảm đi. Tuỳ theo yêu cầu độ chính xác khi phân tích hoạt độ phóng xạ trong mẫu mà có thể chọn thời gian đo thích hợp theo nguyên tắc càng đo lâu sai số thống kê càng nhỏ dần.

Khi đo phổ năng lượng, sai số xác định các diện tích đỉnh năng lượng được hiện trên màn hình cửa sổ đo. Trong quá trình đo phổ, ta có thể kiểm tra sai số xác định diện tích các  đỉnh năng lượng. Với thời gian đo đủ lớn, sai số này giảm dần xuống  dưới 10% thì có thể dừng đo.

Sai số thống kê khi đo phổ năng lượng và xác định hoạt độ đồng vị từ phổ đo được chương trình GammaVision32 tính toán tự động khi tiến hành phân tích phổ. Kết quả tính sai số thống kê tuyệt đối của các đồng vị phân tích được thể hiện trong cột "+/ -" trong bảng kết quả phân tích (Xem bảng C.1 dưới đây).

Bảng C.1  Kết quả phân tích tự động hoạt độ các  nguyên tố

trong mẫu đất MDNX00120

Spectrum Filename: C:\User\Dat_DeTai\MDNX0120.An1 (Tên file số liệu phổ ở thư mục C:\ User\Dat_DeTai\MDNX0120.An1)

Acquisition information (Thông tin đo phổ)

Start time (Thời gian bắt đầu): 14-Mar-2013 16:54:36

Live time: (Thời gian sồng của Detector) 19644

Real time: ( Thời gian đặt  trước): 20000

Dead time: (Thời gian chết của Detector): 1.78 %

Calibration (Chuẩn)

Filename: Tên file chuẩn:  chuanDNX0120.Clb

chuẩn Năng lượng

Energy Calibration

Zero offset: Điểm "0"       -0.032 keV

Gain: Hệ số khuếch đại     0.249 keV/channel

Quadratic (Dạng toàn phương):4.321E-09 keV/channel^2

Efficiency Calibration (Chuẩn Hiệu suất)

Type (Loại đường chuẩn): Polynomial

Uncertainty (Độ không xác định): 2.753 %

Library Files (File thư viện)

Main analysis library: Tên Thư viện chính: LibUran-Thori.Lib

*** Tổng kết hoạt độ các hạt nhân trong mẫu***

*****   S U M M A R Y   O F   N U C L I D E S   I N   S A M P L E   *****

Time of Count     Uncertainty     1 Sigma

Nuclide      Activity        Counting       Total

Bq/Kg

Hạt nhân        Hoạt độ      Độ không xác định    Sai số tổng

Thời điểm đo      các số đếm            1 (

Bq/kg

PB-214       9.0245E+02    3.124E-01%    2.096E+00%

Pb-210 #     2.4992E+02    2.280E+01%    2.283E+01%

BI-214       7.6828E+02    3.319E-01%    1.933E+00%

RA-226 #     2.6635E+03    7.665E-01%    2.348E+00%

U-235        6.7317E+01    3.278E+00%    3.856E+00%

Từ kết quả nêu trên, ta xác định được hoạt độ của các hạt nhân khác nhau tại các mức năng ượng khác nhau.

1.  Hạt nhân 226 Ra được phân tích từ đỉnh năng lượng 185,99 Kev có sự tham gia đóng góp của hạt nhân 235U với  đỉnh năng lượng  185,77 Kev. Để loại trừ  phần đóng góp của 235U vào hàm lượng của 226Ra ta nhân hệ số 0,583 với hoạt độ do chương trình tự động tính ra của Ra226. Thí dụ từ bảng kết quả trên ta có hàm lượng hoạt độ của  Ra226 trong mẫu MĐNX 02-20 như sau:

ARa-226 = 0,583 x 2,66.10+3 Bq/kg = 1,551.10+3 Bq/kg  2,35 %

2. Hạt nhân 226Ra được tính bằng trung bình cộng của các píc từ 214Bi và 214Pb trong trường hợp không cân bằng cho ta kết quả nhỏ hơn nhiều vì hiện tượng thoát khí Radon (222Rn) trong khi xử lý mẫu đo:

ARa-226 = (ABi-214 + APb214) /2 = (902,45 + 768,28)/2 = 835,36  2,01 %

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]  TCVN 92296:2018, Điều tra, đánh giá địa chất môi trường, Phương pháp xác định hoạt độ (238U, 232Th, 40K) trên máy phổ gamma phân giải cao

[2].  Y.Y. EBAID, Physics Department, Faculty of Science, Fayoum University, Fayoum, 63514 Egypt      Received February 18, 2009, "Use of gamma-ray spectrometry for uranium isotopic analysis in environmental samples"

[3]. TL Dating Laboratory, Institute of Physics, Nicholas Copernicus University, Grudzi¹dzka 5, 87-100 Toruñ, Poland (e-mail: hubertus@phys.uni.torun.pl), Hubert L.Oczkowski,  "Calibration standard for use in gamma spectrometry  and luminescence dating"

[4]. 20120913 Mitsubishi Materials Co, RWMD; Y.Kawata, "Gamma ray analysis of natural radionuclide with Ge detector in Japan".

[5]. Markus R. Zehringer, "Gamma-Ray Spectrometry and the Investigation of Environmental and Food Samples"

[6]. Journal of Environmental Radioactivity 53 (2001) 365±380,P.H.G.M. Hendriks*, J. Limburg, R.J. de Meijer; Nuclear Geophysics Division, Kernfysisch Versneller Instituut, Rijksuniversiteit Groningen,     Zernikelaan 25, 9747AA Groningen, Netherlands, "Full-spectrum analysis of natural  gamma-ray spectra"

[7].  Progress in Nuclear Science  and Technology, Vol. 1, p.416-419 (2011); Sarata Kumar SAHOO, Masahiro HOSODA, Sadatoshi KAMAGATA, Atsuyuki SORIMACHI, Tets  ISHIKAWA, Shinji TOKONAMI, Shigeo UCHIDA; "Thorium, Uranium and Rare Earth Elements Concentration in Weathered Japanese Soil Samples"

[8]. Randolph S. Peterson, Physics Department The University of the South Sewanee, Tennessee,    "Experimental γ Ray Spectroscopy and Investigations of Environmental Radioactivity"

# Text boxes

Bản dự thảo lần 1_thực hiện 20/7/2018