TCVN          : 2018

Xuất bản lần 1

ĐẤT ĐÁ QUẶNG APATIT -  PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ PLASMA ICP – OES XÁC ĐỊNH P2O5, CaO

Soils rocks apatite ore – Determination of  phosphopentaoxit, caxidioxit by ICP-OES method

HÀ NỘI - 2018

Lời nói đầu

TCVN:      2018 do Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xây dựng trên cơ sở phương pháp đã được nghiên cứu triển khai tại Trung tâm phân tích Thí nghiệm Địa chất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Tổng Cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Đất đá quặng apatit –

Phương pháp quang phổ plasma ICP – OES xác định P2O5, CaO

Soils, rocks and apatite ores– Determination of phosphopentaoxit, caxidioxit by ICP-OES method

- Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp quang phổ phát xạ plasma ICP-OES  xác định hàm lượng CaO, P2O5 trong quặng apatit với khoảng hàm lượng CaO từ 1% đến 25%; P2O5 từ 1% đến 20% trong mẫu đất đá quặng apatit, phục vụ công tác điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

- Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1-1: 2015, Bố cục TCVN.

TCVN 1-2: 2015, Hình thức thể hiện

TCVN 7870: 2010 (ISO 8000), Đại lượng và đơn vị

TCVN  9924:2013,Tiêu chuẩn về gia công mẫu cho phân tích Hoá học

TCVN 4851-89, Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm

TCVN 1058-78, Hóa chất. Phân nhóm và ký hiệu mức độ tinh khiết

TCVN 7151 (ISO 648), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Pipet một mức

TCVN 7153 (ISO 1042), Dụng cụ thí nghiệm bằng  thủy tinh – Bình định mức

- Nguyên tắc của phương pháp

Mẫu sau khi phân huỷ bằng hỗn hợp các axit được phun vào ngọn lửa Plasma (nhiệt độ từ 7.000-10.000oC). Đo cường độ vạch phát xạ của các nguyên tử và ion tự do của nguyên tố Ca, P khi bị kích thích bởi nguồn năng lượng plasma rồi xác định hàm lượng của Ca, P theo phương trình sau:

Cx = a.Ix + b	         (1)

hoặc: Cx = a.Ix2 + b.Ix + c  (2)

trong đó:

Cx: - Nồng độ cúa nguyên tố X

Ix:  - Cường độ vạch phổ phát xạ của nguyên tố X.

a, b, c: - Các hệ số được xác định bằng thực nghiệm trên cơ sở đo cường độ phát xạ của dãy dung dịch chuẩn nguyên tố X rồi tính toán theo phương pháp hồi qui.

4. Hoá chất, thuốc thử

  - Axit clohidric HCl (d =1,19);

  - Axit clohidric HCl dung dịch (1%);

  - Axit pecloric HClO4 (70%).

  - Axit nitric HNO3 (d = 1,40).

  - Axit flohidric HF (40%).

  - Các dung dịch chuẩn gốc Ca, P dùng cho ICP của hãng Merk (standards for ICP) có nồng độ 1000 µg/ml.

5. Thiết bị - Dụng cụ

  - Cân phân tích, có độ chính xác 2. 10-4 g.

  - Tủ sấy, có điều khiển nhiệt độ đến 120°C.

  - Bình hút ẩm

  - Máy lọc nước siêu sạch.

  - Cốc thủy tinh, chịu nhiệt dung tích: 100; 250 ml.

  - Bình nón, dung tích 500ml.

  - Phễu lọc, Φ = 5; 7cm.

  - Giấy lọc, Φ = 5; 7cm

  - Ống đong, dung tích: 10; 25; 50; 100 ml.

5.10 Pipet thủy tinh, dung tích: 5; 10; 15; 25; 50 ml.

5.11 Bình tia, nhựa dung tích: 500 ml.

5.12 Buret, có chia vạch 25;50 ml.

5.13 Chén teflon, dung tích 150ml;

5.14 Máy quang phổ plasma ICP-OES đồng thời - Iris Intrepid spectrometry hoặc thiết bị có tính năng tương đương

- Chuẩn bị mẫu thử

Chuẩn bị và gia công mẫu thử theo TCVN 9924:2013, Đất, đá, quặng – Quy trình gia công mẫu sử dụng cho các phương pháp phân tích hóa học, hóa lý, rơnghen, nhiệt.

- Tiến hành xác định

7.1 Phân hủy mẫu

1. Cân 0,1000g mẫu vào cốc teflon (5.13), thấm ướt mẫu bằng nước cất. Rót vào cốc 5ml HNO3 (4.4) cho thấm đều mẫu. Rót tiếp vào 2 ml HClO4 (4.3) và 10 ml HF (4.5). Lắc nhẹ cốc.

2. Đặt cốc lên bếp điện để phân hủy mẫu. Đun mẫu trên bếp điện cho đến khi bốc hết khói trắng và dung dịch mẫu ở trạng thái muối ẩm (không được khô).

3. Để nguội cốc, rót từ từ vào 25 ml HCl (4.1). Tia vào mẫu còn bám ở thành cốc bằng vài ml HCl (4.2). Đun nóng ấm cốc khoảng 5 phút. Lấy cốc xuống, lọc mẫu qua phễu lọc với giấy lọc băng xanh (đã tẩm ướt bằng nước cất) vào bình định mức 250 ml. Dùng bình tia chứa HCl (4.2) để rửa cốc và chuyển cặn không tan vào phễu lọc, khoảng 4-5 lần. Dung dịch thu được thêm nước cất đến vạch, lắc đều. Tiến hành đồng thời làm mẫu trắng của phương pháp (method blank).

7.2 Chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn

Dung dịch tiêu chuẩn gốc của của các nguyên tố Ca, P dùng cho ICP có độ chuẩn 1000 mg/l (1000 ppm) có bán sẵn trên thị trường.

Dãy chuẩn của mỗi nguyên tố Ca, P phải tính sao cho có nồng độ tương ứng với hàm lượng thực có trong mẫu phân tích.

Trong mỗi dãy chuẩn tối thiểu phải có 5 mức nồng độ: A, B, C, D, E. Mức A có nồng độ lớn nhất, mức D có nồng độ nhỏ nhất, mức E có nồng độ bằng 0 (dung dịch trắng). Tất cả các dung dịch chuẩn ở các mức nồng độ pha trong nền HCl 2M.

Sau khi đo phổ phát xạ ứng với từng cấp hàm lượng sẽ thu được đồ thị chuẩn biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ phát xạ vào nồng độ nguyên tố Ca, P.

7.3  Đo phổ phát xạ

Tiến hành đo phổ phát xạ  của nguyên tố Ca, P theo các thông số của máy ICP-OES như sau:

      - Công suất máy phát (RF power):	1050 W

      - Thời gian từ khi hút dung dịch đến khi bắt đầu đo phổ:	8 giây

      - Kiểu đồ thị chuẩn lựa chọn: 	nồng độ (concentration)

      - Số lần lặp lại một phép đo: 	3 lần

      - Tốc độ khí Ar tạo plasma:	15 l/phút

      - Tốc độ khí Ar làm sạch đường truyền tín hiệu quang:	4 l/phút

      - Tốc độ khí Ar làm sạch buồng chứa hệ quang học:	4 l/phút

      - Tốc độ khí làm sạch camera:	80 ml/phút

      - Áp lực khí Ar ở đầu vào nebulizer	25 psi

      - Tốc độ khí Ar bổ trợ:	0,5 l/phút

      - Tốc độ bơm hút dung dịch mẫu vào nebulizer:	125 rpm

      - Chế độ đo:	 dọc trục hoặc xuyên tâm

Các thiết bị có tính năng tương đương, chọn điều kiện đo theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Bước sóng được lựa chọn cho nguyên tố Ca là 317,933 nm; P là 213,618 nm

8. Cách tính kết quả

8.1 Tính hàm lượng P2O5, CaO

Hàm lượng các nguyên tố Ca, P tính theo công thức sau:

Trong đó:

ax: Hàm lượng nguyên tố X trong mẫu, tương ứng với cường độ phát xạ đo được trên đổ thị chuẩn, ppm.

i, z: Hóa trị tương ứng của các oxyt.

Vđm, m: Tương ứng như cách tính với các nguyên tố vi lượng Vđm/m=2500

10-4: Hệ số chuyển đổi từ ppm về %.

kx: Hệ số chuyển đổi kim loại thành oxyt.

Cụ thể, với mẫu apatit Vđm = 250ml, m = 0,1000 g thì:

XiOz(%) = 0,25 *ax*kx

Hệ số kx của một số nguyên tổ cần phân tích:

kCaO = 1,3991

kP2O5 = 2,2951

8.2 Độ chụm

8.2.1  Độ lặp lại

Các kết quả thí nghiệm độc lập  nhận được trên cùng một phương pháp, trên những mẫu thử giống hệt nhau, trong cùng một phòng thí nghiệm, bởi cùng người thao tác, sử dụng cùng một thiết bị, trong khoảng thời gian ngắn, không được chênh lệch lớn hơn giá trị nêu trong Bảng 1

8.2.2  Độ tái lập

Các kết quả thử nghiệm nhận được bởi cùng một phương pháp, trên các mẫu thử giống hệt nhau trong các phòng thí nghiệm khác nhau, với những người thao tác khác nhau, sử dụng các thiết bị khác nhau, không được chênh lệch lớn hơn giá trị nêu trong Bảng 1.

Bảng 1- Các giới hạn cho phép của độ lặp lại, độ tái lập

| Nguyên tố | Chênh lệch lớn nhất có thể chấp nhận giữa các kết quả |
| --- | --- |
|  | Giới hạn độ lặp lại r | Giới hạn độ tái lập R |
| P2O5 | 1-9 | 0,20 % giá trị tuyệt đối | 0,70 % giá trị tuyệt đối |
|  | 10-20 | 0,3 % giá trị tuyệt đối | 1 % giá trị tuyệt đối |
| CaO | 1-9 | 0,20 % giá trị tuyệt đối | 0,70 % giá trị tuyệt đối |
|  | 10-25 | 0,3 % giá trị tuyệt đối | 1 % giá trị tuyệt đối |

9. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm bao gồm các thông tin sau:

a)  Viện dẫn tiêu chuẩn này;

b)  Nhận dạng mẫu thử;

c)  Tên và địa chỉ phòng thử nghiệm;

d)  ngày tiến hành thử nghiệm;

e)  Ngày báo cáo kết quả thử nghiệm;

f)  Bất kỳ các đặc điểm đã ghi nhận trong quá trình xác định, các thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này có thể ảnh hưởng đến kết quả của mẫu thử.

THƯ  MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Tiêu chuẩn ngành – Phương pháp chuẩn độ thể tích xác định hàm lượng photpho trong quặng  Apatit, photphoric (ký hiệu QT AP 03-HH/05).

[2]. Tiêu chuẩn ngành 2001 – Phương pháp quang phổ plassma xác định hàm lượng Ca, Mg trong đất đá quặng mẫu địa chất quặng Apatit, Photphoric (ký hiệu TCN 01- IX/01).

[3]. TCVN 6910-1 (ISO 5725-1), Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết qủa đo – Phần 1: Nguyên tắc và định nghĩa chung.

[4]. TCVN 6910-1 (ISO 5725-2), Độ chính xác (độ lặp lại, độ tái lặp) của phương pháp đo và kết qủa đo – Phần 2: Phương pháp cơ bản xác định độ lặp lại độ tái lặp của phương pháp đo tiêu chuẩn.

[5]. TCVN 6910-6 (ISO 5725-6), Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả     đo – Phần 6: Sử dụng các giá trị độ chính xác trong thực tế.

# Text boxes

TCVN          TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

1

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA                                    TCVN…….2018